电子万能试验机测试须知

- 不同试验方法所需的试样尺寸、试验速度要求等详见以下标准：

GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验第一部分：室温试验方法

GB/T4338-2006 金属材料高温拉伸试验方法

GB/T232-2010  金属材料弯曲试验方法

GB/T13683-1992销剪切试验方法

GB/T7314-2005  金属材料室温压缩试验方法

YB/T5349-2006  金属弯曲力学性能试验方法

- CMT5105电子万能试验机室温试验

- 试验方法：拉伸、压缩、弯曲、剪切等。

- 力值范围：0.5KN～100KN。

- 试样尺寸：

  - 拉伸试样夹持部位长度≥25mm。

- 板材宽度≤40mm，厚度<21mm。

- 棒材直径Φ4～19mm。

- 带孔板材试样插销孔直径Φ6mm，夹持端为16mm×16mm，厚度≤4mm。（见图1）

- 螺纹试样有M6、M8、M12、M16等四种螺纹夹持端，且螺纹端长度需≥25mm。

- 台肩试样：头部：Φ18×13mm；过渡段：Φ12×17mm。（见图2）

  - 弯曲试样宽度≤80mm，跨距为25+2h～370mm（h为试样高度）。

  - 压缩试样直径（或对角线长度）≤100mm，并结合力值范围确定。

  - 剪切试样

- 长方条样：长度≥20mm。

- 圆棒材：直径≤Φ10mm，长度≥90mm。

- CMT5105电子万能试验机高低温试验（环境箱）

- 试验温度：-70℃～300℃。

- 试验方法：拉伸、压缩、弯曲等。

- 力值范围：0.5KN～100KN。

- 试样尺寸：

  - 弯曲试样宽度≤40mm，跨距为15+2h～100mm（h为试样高度）。

  - 压缩试样直径（或对角线长度）≤100mm，并结合力值范围确定。

  - 拉伸试样：

- 板材宽度≤40mm，厚度≤12mm，夹持部位长度≥25mm。

- 棒材直径Φ4～14mm，夹持部位长度≥25mm。

- 带孔板材试样插销孔直径Φ6mm，夹持端为16mm×16mm，厚度≤4mm。

- 螺纹试样有M6、M8、M12、M16等四种螺纹夹持端，且螺纹端长度需≥25mm。

- CMT5105电子万能试验机试验（高温炉）

- 试验温度：300℃～850℃。

- 试验方法：拉伸。

- 力值范围：0.5KN～100KN。

- 试样尺寸：

- 带孔板材试样插销孔直径Φ6mm，夹持端为16mm×16mm，厚度≤4mm。

- 螺纹试样有M6、M8、M12、M16等四种螺纹夹持端，且螺纹端长度需≥25mm。

- CMT4503电子万能试验机室温试验

- 试验方法：拉伸、压缩、弯曲、剪切等。

- 力值范围：25N～5000N。

- 试样尺寸：

- 弯曲试样宽度≤45mm，跨距为14+2h～200mm（h为试样高度）。

- 压缩试样直径（或对角线长度）≤100mm，并结合力值范围确定。

- 拉伸试样

- 板材：夹持部位长度≥25mm，宽度≤40mm，厚度≤12mm。

- 带孔板材试样插销孔直径Φ6mm，夹持端为16mm*16mm，厚度≤4mm。

- 螺纹试样有M6、M8、M12、M16等四种螺纹夹持端，且螺纹端长度需≥25mm。

- CMT5305电子万能试验机室温试验

- 试验方法：拉伸、压缩、弯曲等。

- 力值范围：1.5KN～300KN。

- 试样尺寸：

- 弯曲试样宽度≤90mm，跨距为30+2h～300mm（h为试样高度）。

- 压缩试样直径（或对角线长度）≤150mm，并结合力值范围确定。

- 拉伸试样：

- 板材：宽度≤70mm，厚度≤30mm。

- 棒材：直径Φ6～36mm。

- 若有特殊要求包括试验材料或试样形状等，请联系管理员。

图1  带孔板材试样

图2  台肩试样

分析测试中心

2012.2.29