FM-700数字式显微硬度计操作规程


1、先启动计算机，其次打开控制器电源开关，最后打开硬度计主体电源开关，此时主机触摸屏应正常显示。

2、打开硬度计应用程序，进入主窗口，此时可选择测试负荷大小（手动调节）、放大倍数等常规参数。

3、将样品（两面应平整并相互平行）放置于硬度计载物台上，此时50×或10×物镜应处于工作位置。

4、手动调节主机上的调焦手轮对样品测试表面进行聚焦，直至在电脑显示屏图像区域观察到清晰图像为止。

5、单点测量：用鼠标双击所要测试部位或点击“方向按钮”将所要测试部位移至视场中心。点击“Load”进行加载，点击“Read”进行压痕对角线尺寸测量，该点硬度值将实时显示。

6、多点测量：① 选定测量模式（Measurement Pattern），并在此模式下输入各参数值。如起始点坐标、第一点坐标、每一步间隔、左右摆动的距离、打压点的数量等。② 点击『Auto Meas.』功能按钮，进入“自动控制”窗口，通常选择『Auto-Loading』、『Manual』模式，点击『ok』，实现自动加载、手动聚焦。依次获取测量模式设定中的各点硬度值。

7、根据需要，可保存所测点的.bmp图像、打印所测各点的硬度值等。

8、测试完毕，依次关闭计算机、控制器电源开关、最后关闭硬度计主体电源开关。并填写使用记录。

9、特别提醒：本硬度计为自动转塔、X-Y自动载物台，试验过程中严禁手动旋转物镜转塔台和载物台X-Y旋钮。