# FM—700数字式显微硬度计培训手册

# 使用与维护手册

# 目     录

# 测试原理      ………………………………………………………………      1

# 外观与结构    ………………………………………………………………      2

# 外观         ………………………………………………………………      2

# 结构         ………………………………………………………………      3

# 主操作屏幕   ………………………………………………………………      4

# 测试方法      ………………………………………………………………      6

# 操作流程图    ………………………………………………………………      9

# 测试时注意事项………………………………………………………………     10

# 样品         ………………………………………………………………     10

# 测试         ………………………………………………………………     11

# 维护硬度计的测试精度……………………………………………………      11

# 软件程序操作  ………………………………………………………………     13

# 主窗口       ………………………………………………………………     13

# 参数设置窗口  ………………………………………………………………     14

# 设置模式      ………………………………………………………………     17

# 自动测量窗口  ………………………………………………………………     22

# 测量结果窗口  ………………………………………………………………     23

# 测试原理

# 维氏硬度表示用一定测试载荷使面夹角为136度的倒金字塔式四棱锥金钢石压头，在一个样品表面上形成压痕而得到一个值， 利用压痕对角线长度得到永久压痕的表面积，使用下面的方程式：

# Hv：  维氏硬度

# F：   测试载荷(牛顿)

# S：   压痕的表面积(平方毫米)

# d：   压痕对角线的算术平均值(毫米)

# (：   金刚石压头的面夹角(度)

# !  注意

# 如果测试载荷的单位用的是千克力，维氏硬度利用下面公式计算：

# 外观和结构

# 2.1 外观 (FM-700)

# （图1）

# 2.2 结构  (FM-700)

# （图2）

# 主操作屏幕 （LCD）

# （图 3）

# 1. MODE		显示正在运行模式。

# 2. BACK NEXT	翻页。当你按向下箭头屏幕就向后翻， 反之也反。

# 主屏幕         设定模式            数据编辑模式

# 3. D1 / D2		显示对角线长度。

# 4. TEST LOAD	显示正在加载载荷。这个窗口将显示加载单位( gf )  或  ( N )。

# 5. DWELL TIME	显示当前运行的保压时间。

# 6. HV ( HK )		显示当前测试模式。

# 7. HARDNESS VALUE	显示实际测试硬度值。

# 8. OK/NG DISPLAY	依照你已设定的硬度值上下限，显示测试值过高过低（HI 或 LO）的 OK/NG 判断。

# 9. CONVERSION	 显示当前硬度转换值。

# SCALE	 ( H )：表示硬材料       ( S )：表示软材料

# 当这些窗口指示给你当前标尺时，你可通过按压此窗口，选择下面任意标尺，然后按 OK 确认。

# 通过按向上或向下箭头依次显示：

# HV(H)    HK(H)    HBS(H)    HBW    HRA(H)    HRC    HRD   15N   30N   45N    HS(H)    TSA(H)

# TSA(S)    HS(S)    45T   30T    15T    HRK    HRG    HRF   HRB(S)    HB(S)    HK(S)    HV(S)

# （图 4）

# 10. CONVERTED HARDNESS VALUE  显示实际测量值的转换值。

# 11. COUNT		显示可以记忆的硬度值最多数量和当前已记忆的数量。

# 12. START		启动一个测试周期。

# 加载期间 START 按键会闪烁。

# 13. SET		测量线零点设定。

# 14. CLR		清除记忆中的所有数据。

# 15. LIGHT VOLUME

# 视域亮度调整：

# ：变黑

# ：变亮

# 16. 				旋转塔台

# 测试方法

# 当你接通电源，你将看到测试主菜单 “TEST MODE” 出现在触摸屏上。此屏幕对你的测试有很重要的信息给你，如测试载荷，保压时间和转换标尺。

# 请确认上面的信息对你的测试是正确的。

# （图5）

# 把样品放在物台 18 上。当你不能把样品固定在一位置上时，请用夹具将其固定，使测试期间样品不能移动。

# !  注意：

# 你的样品表面和压头应该是垂直的。

# （2）慢慢转动物台升降手柄，使样品表面聚焦到焦面上。为了调焦，请举起物台接近并刚好接触 X50倍物镜，然后通过测量显微镜 2 的目镜 4 观察并降低样品直到使样品表面聚焦。

# !

# 注意：

# 当你举起你的样品时，请千万小心不要让你的样品碰坏物镜表面。

# （3）当样品表面聚焦后，请通过旋动目镜 4 上的旋纽调整你的视力，以得到两条测量线的清晰视域。

# ! 注意：每个人的视力是不同的，因此对于每个操作者都要进行这一步操作。

# 压痕对角线长度的测量

# 当你一开机，在你还没有读压痕任何实际读数前，你必需设定两条测量线 “O”点。

# (1	通过旋转测量显微镜上的编码器，让两条测量线的内侧面刚刚合在一起。

# 如果此时你的显示 屏D1和D2窗口刚好显示“O” ，那你就不用再设定 “O”点。

# （图6）

# (2)	如果你的D1和D2窗口显示的不是 “O” ，请按一下触摸屏上的 “SET” 钮来设定 “O”点。

# （图7）

# （图8）

# (3)  D1  0.0 (m

# D2  0.0 (m      此时你已经完成了 “O”点设定。

# （4）压痕测量

# 维氏硬度测量

# a-1						测量D1的尺寸。

# 旋转测量显微镜左边钮 3 到测量线的内侧面刚好碰到压痕的左边菱形顶角。

# （图9）

# a-2		旋转编码器调右面测量线的内侧面刚好碰到压痕的右边菱形顶角。

# （图10）

# a-3	按编码器上的读数按钮，同时D1的尺寸将显示在测试菜单的D1的窗口，最小单位0.1微米。

# （图11）

# a-4	90度旋转测量显微镜，测量D2尺寸。用与a-1相同的方法使测量线内侧面刚好碰到菱形底角。

# （图12）

# a-5	用与a-2相同的方法使测量线内侧面刚好碰到菱形对角线顶角。

# （图13）

# a-6	                       按编码器上的读数钮，同时D2的尺寸将显示在测试

# 菜单上D2的窗口，最小单位0.1微米。同时CPU按计

# 算公式计算出D1和D2的平均值，并在屏幕上自动显

# 示维氏硬度值。次页菜单同时也显示你所选定的转换

# 值和OK/NG判断值。

（图14）

# 操作流程图

# 主电源按钮          ： 电源开关在电源板上

# 分电源按钮          ： 在电源板上

# 主测试屏幕

# 载荷选择           ： 用加载旋钮改变载荷

# 选择其他测试条件

# 放测试工件          ： 放到X，Y物台上或夹具上

# 升降台/聚焦         ： 升降手柄调焦，在X40倍物

# 镜下观察

# 选择测试点          ： X，Y物台

# FM-700	     ： 自动转塔台

# 开始加载         ： 测试菜单上

# 塔台旋转	           ： 自动

# 加载		     ： 自动

# 保载		     ： 保载时间自设定

# 卸载		     ： 自动

# 旋塔台到X50倍物镜      ：自动

# 测量D1 D2值

# 计算硬度值	      ：自动

# 转换成其他标尺，OK/NG判断值	：自动

# 内存，等等

# 数据输出		      ：自动

# 测量时的注意事项

# 5.1 样品  (被测工件)

# 样品的位置

# 样品的表面与压头是在正确的角度上是非常重要的.，否则你就不能得到正菱形压痕。如果加载过程中移动样品也同样得不到正确的压痕。

# 样品表面

# 显微硬度计是用非常轻的砝码加载于样品的表面，所以样品表面的清洁和平滑是非常重要的。你需要按对角线长的0.4%或0.2(m抛光样品表面。通常，样品用1000号或金刚砂纸抛光，然后再用带氧化铝溶液的布抛光至镜面一样。我们建议你用专用的抛光机和研磨机。

# 在样品很小或很薄的情况下，你需要用镶嵌机制成镶嵌件再抛光。

# 参考：  样品的制备

# 切割机

# 镶嵌机

# 研磨机

# 抛光机

# 样品表面的污渍，油或其他外来颗粒都能引起测试误差。

# 样品的最小厚度

# 每个样品都将具有大于压痕深度的几倍的厚度。

# 维氏硬度测试情况：压痕的深度约是对角线长度的1/7。这样，样品的最小厚度应是压痕对角线长度的1.5倍。

# 5.2 测试

# 载荷

# 假如没有限定的话，我们建议你用你能够使用的最大载荷，压痕大则测量更准确。

# 视域范围

# 推荐你用视域的70%以内去测量压痕的对角线。

# 保载时间

# 为了减小震动和样品材料两方面对精度稳定性的影响，我们推荐您保载时间不要低于5秒的保载时间。

# 压痕间的距离

# 对于维氏测试的情况，建议两个压痕间的距离至少是对角线长度的四倍。压痕中心到样品边缘的距离至少是压痕对角线长度的2.5倍。

# 维护硬度计的测试精度

# 维护测试精度并保持良好状态，维护是必要的。

# 载荷

# 请定期适当检查载荷旋钮和砝码

# 2)  压头

# 压头只要使用得当有很长的使用寿命。然而可能由于错误的触摸或其他物体的碰撞而损坏。每天使用时仔细检查压痕便可发现压头是否磨损或损坏。发现磨损或损坏，你可以选择几个不同的载荷观察不同的压痕尺寸。如果压痕中心是磨损了，这时你需要更换一个压头。经常清除压头上的灰尘油污是非常重要的，使用干净的布或用乙醚擦压头。

# 3)  测量显微镜

# 测量装置， 如测量显微镜和带物镜的转塔台都是经过精密安装的。保持测量装置的清洁也是很重要的，以便保证测试精度。轻轻地转动转塔台不要碰到物镜，任何对物镜表面的碰撞都会使视域变得模糊并使读数有误差。应该经常使用干净的布或用蘸乙醚的擦拭器擦拭物镜和目镜的表面。

# 测量精度的日常控制

# 对显微硬度计来讲，最重要的是准确的读取压痕对角线长度。 你可以使用标准件中的标准硬度块来提高测试的精度。可以在标准块上打几个压痕，并使测出的对角线长度相同。可以得到同样的读数。一段时间以后，你的读取误差就可以保证在 ( 0.2 (m 以内。

# 软件程序操作

# 主窗口

# 当软件启动时，显示该窗口，在这个窗口中，可以控制硬度计加载、读数、塔台旋转等操作。

# 功能：

# 下拉菜单[File-Open the image]

# 读取保存好的图像文件（.BMP）

# [File-Name and save the image]

# 以指定的文件名保存当前显示的图形。

# [Picture-Start/Stop]

# 选择图像的实时显示和定格状态。

# [Compliation-Parameter]

# 显示参数设定窗口。

# [Compliation-Measurement pattern]

# 显示测量模式测定窗口。

# [Compliation-Measurement Data]

# 显示测量数据窗口。

# [Measurement-Load]

# 请求自动保持或解除载荷以打压试样。

# [Measurement-Load+Read]

# 程序不间断执行下面步骤：加载、自动聚焦和读取。

# [Measurement-Read]

# 读取当前显示的压痕并显示D1、D2、硬度值和转换后的硬度值。

# [Measurement-Focus＋Read]

# 程序执行自动聚焦和读取。

# [Measurement-Automatic]

# 显示[Automatic Measurement]窗口。

# [Adjustment-Auto Center]

# 以十字线显示中心（压痕），使用鼠标修正中心位置。

# [Adjustment-Auto Focus]

# 显示[HV Adjust Auto-Focus procedure]窗口。

# [Adjustment-Edge detection]

# 显示[HV Adjust Detection of Indentation procedure]窗口。

# [Adjustment-Calibration]

# 显示[Calibration(Scale)]窗口。

# [Adjustment-Hardware connection]

# 显示[Hardware Connection]窗口。

# [Set-up]

# 显示[Setting]窗口。

# 参数设置窗口

# 设置、保存、读取测量条件

# 6.2.1）测试条件

# [设置内容]

# 测量条件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Measurement Scale | 同主窗口中下拉列表（2） |
| Conversion Table | 同主窗口中下拉列表（1） |
| Conversion Scale | 同主窗口中下拉列表（3） |
| Test load | 在“Load Tables”中选择 在[Setting]窗口中进行具体设置 |
| Dwell Time(sec) | 以秒为单位输入保载时间 |
| Object lens | 选择测量时用的物镜 在[Setting]窗口中进行具体设置 |
| Hardness Value at Case Depth1/2 | 输入用于修正硬度显示的硬度值。用在“Measurement Scale” 中的标尺 |
| Upper/Lower Limit Of Hardness Value | 输入标准硬度值的上下限。正确/错误是根据设置 的值自动判断的。 |
| Unit of Movement | 选择[mm] |

# 线性输出条件：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Symbol | 从下面列表中为图形选择一个标志 |
| Line | 在列表中为图线选择[Blank,Solid]，如果你选择的是Blank，则不划该线 |
| Color | 在[Color Setting]中为图纸选择一种颜色。 |

# 图形输出条件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Indication Line for Case Depth | 为“Indication Line For Case Depth”选择“Use/UnUsed” |
| Hardness Value at Case Depth | 为“Hardness Value at Case Depth”显示值选择“Use/Unused” 如果选择“Use”，在线名称后显示“Hardness Value at Case Depth”（测量位置） |
| X/Y-Axis Title | 可以为在打印输出的图形中的轴线输入16个英文字母或汉字的名称 |
| X/Y-axis Scaling | 从[Automatic,Opintion]中选择轴线的缩放方法。 当选择“Automatic”时，最小值为0，最大值自动计算。根据最大值自动计算比例/格式的分区。 |
| X/Y-axis Max. Value | 输入轴线的最大值 |
| X/Y-axis Min. Value | 输入轴线的最小值 |
| X/Y-axis Divisions of scale | 为轴线输入存储间隔 |
| X/Y-axis format | 在[0.0.0,0.00]中选择轴线的显示格式 |
| Correction Graph between Hardness Values | 在[Straight Line,Spline Curve B,Min. Square]中选择图形修正方法 |
| Indicate Line for Case Depth | 为“Indication Line For Case Depth”选择“Use/UnUsed” |
| Hardness Value at Case Depth | 为“Hardness Value at Case Depth”显示值选择“Use/Unused” 如果选择“Use”，在线名称后显示“Hardness Value at Case Depth”（测量位置） |
| Contour Map Hardness | 为硬度区别输入上限值 注：输入这个值是为了简化从高到低进行排序 |
| Contour Map Color contour Map | 在[Color Setting]对话框中为硬度选择硬度的颜色 |

# 功能：

# [File-Open the parameter]

# 读取保存过的条件文件（.CND）

# [File-Name and save the parameter]

# 重新命名并保存当前显示的测量条件。

# 功能按钮[OK]

# 将当前显示的数据设置成参数。

# 功能按钮[Cancle]

# 取消参数设置。

# 6.2.2）测量报表菜单

# 在“Measurement Certificate”中描述了数据的设置、保存和读取。

# 设置内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试报告 | 在“Measurement Certificate”中以英文字母和汉字输入要打印的数据。 允许的字符数随地方的不同而不同 @ 测量日期以“yyyy.mm.dd”格式进行打印。 @ 测量日期以“yyyy/mm/dd”格式进行打印。 |
| 图形文件 | 在测试报告的左下方输入图形文件的文件名 |

# 功能：

# [OK]

# 显示[Open the file]对话框。选择已经画好的图形文件。

# 设置模式

# 设置打压点。设置的模式可以保存和读取。

# 6.3.1）测量模式（横向/纵向）

# 使用这个模式进行横向（X轴方向）和纵向（Y轴方向）的打压和读取。

# 设置内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 模式类型 | 在下面模式类型中选择 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Line No. | 在[1－16]中选择一个线序号 |
| Start Position (Setting Origin) | 输入x/y坐标作为测量原始点。在CCD图像上任意一点双击，则该点的坐标自动输入 |
| 1st Position | 输入第一点的距离（距离“Start Position”） |
| Pitch | 输入每一步的间隔 |
| Swing | 输入左右摆动的距离 |
| Number | 输入打压点的序号（打压点数） |

# 功能：

# [File－Open the pattern]

# 读取保存过的模式文件（.PTN）

# [File－Update and save the pattern]

# 根新并保存当前显示的数据到文件中（.PTN）

# [File－Name and save the pattern]

# 命名并保存当前显示的模式数据。

# 功能按钮[Auto.Meas.]

# 计算当前显示的需要测量的点的坐标并显示自动测量窗口。

# 功能按钮[Delete]

# 初始化当前编辑的线的当前步骤。

# 功能按钮[Delete All]

# 初始化所有的模式信息。

# 功能按钮[Cancel]

# 取消当前的模式设置。

# 6.3.2）测量模式（Random A）

# 使用这个模式打压和读取一个任选点。

# 设置内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Line No. | 在1－16中选择一个线序号 |
| Position to be measured | 输入需要测量的任选点的X/Y的坐标 在CCD图像上需要测量的位置双击鼠标，则鼠标光标所在位置的X/Y坐标自动输入。 |

# 6.3.3）测量模式（Line Set A）

# 使用这个模式打压和读取对角线方向。

# 设置内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Line No. | 从[1-16]选择一个线序号。 |
| Point 1 | 输入一个X/Y坐标以计算打压角度。在CCD图像上需要测量的位置双击鼠标，则鼠标光标所在位置的X/Y坐标自动输入。 |
| Point 2 | 输入一个X/Y坐标以计算打压角度。在CCD图像上需要测量的位置双击鼠标，则鼠标光标所在位置的X/Y坐标自动输入。 |
| Start Position （Setting Origin） | 输入X/Y坐标作为起始点，双击这个项目，则主窗口中十字叉线所处位置的坐标自动输入。 |
| Angle | 当“Point1/2”的倾斜为0时，输入打压方向的角度。双击这个项目，则主窗口中十字叉线所处位置的坐标自动输入。 |
| 1 st Position | 输入第一点的距离（距离“Start Position”） |
| Pitch | 输入每一步的间隔 |
| Swing | 输入左右摆动的距离 |
| Number | 输入打压点的序号（打压点数） |

# 6.3.4)测量模式（Line Set B）

# 使用这个模式进行固定间隔的打压和读取。

# 设置内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Line No. | 从1－16中选择线序号 |
| Start Position (Setting Origin) | 输入x/y坐标作为测量原始点。在CCD图像上任意一点双击，则该点的坐标自动输入 |
| Last Position | 输入x/y坐标作为测量结束点。在CCD图像上任意一点双击，则该点的坐标自动输入 “Total Distance”显示“Remained Dis.”更新。 |
| Total Distance | 显示从“Start Pos.”到“Last Pos.”的线性长度 |
| Remain Dis. | 每次选定测量点之后，总长度中的剩余长度都更新显示。 |
| 1 st Position | 输入第一点的长度（距离起始点），剩余长度更新 |
| Pitch | 输入每一步的间隔。剩余长度更新。 |
| Swing | 输入每一步长度Y方向上的移动量。 |
| Number | 输入每个打压点的序号。剩余长度更新 |

# 6.3.5）测量模式（Matrix）

# 使用这个模式打压和读取一个面。

# 设置内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Start Position （Setting origin） | 输入x/y坐标作为测量原始点。在CCD图像上任意一点双击，则该点的坐标自动输入 |
| Pitch | 输入间隔 |
| Number | 输入打压点的序号 |

测量模式参数选定后，点击“Auto Meas”按钮，进入自动控制设置窗口（见6.4）。

6.4 自动控制窗口

功能：

选择进一步操作。例如加载或读取开始。

[OK]

开始选择好的操作。

[Cancel]

取消选择好的操作。

设定内容：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Task Selection | 在[Auto-Loading, Pre-Check All Indenting Positions, Auto-Reading, Auto-Loading_Auto-Reading]中选则进一步操作。 Auto-Loading： 只执行加载操作。 Pre-Check All Indenting Positions： 检查打压位置，工作台走动到打压位置。 Auto-Reading： 只执行读取操作。 Auto-Loading_Auto-Reading： 执行加载，结束之后，执行读取。 |
| Auto－Focus | 为自动读取过程在[Automatic, Manual, Out of Control]选择聚焦操作。 Automatic：自动调整焦距。 Manual：手动调整焦距。 Out of Control:不执行聚焦操作。 |
| Return to Original Position | 检查，工作台移动到初始点（第一条线的开始点），然后控制结束。 |

# 测量结果窗口

# 6.5.1）测量条件菜单

# 测量模式：Matrix

# 功能：

# 这个窗口显示测量条件和输出条件，例如数据、图形和打印机。可以编辑。

# 显示项目随测量模式的不同而变化。

# [File-Open Data]

# 读取保存好的测量数据文件（.DAT）

# [File-Add the Data]

# 读取保存过的数据（.DAT）并将之添加到先前已经读取的数据文件中。

# 注：只添加测量数据，测量条件等不添加。

# [File-Name and save the data]

# 重命名并保存当前显示的数据。

# Save the data as a CSV file]

# 重命名并将文件保存为CSV格式。

# [File-Printer Output]

# 显示[Printer Output]窗口。如果选择了“Print out conditions”中的一个项目，则数据输出。

# [Print]

# 功能同下拉菜单中的[File-Printer Output]。

# 6.5.2）测量报告菜单

# 同“Measurement Certificate”菜单中的[Parameter setting]窗口

# 6.5.3）序号测试数据菜单

# 功能：

# 显示在“Line Output Conditions”中选择的测量线的数据/静止数据。

# 可以编辑D1、D2和硬度值。

# 6.5.4）图形菜单

# 功能：

# 显示在“Line Output Conditions”中为图形选择的测量线。

# 输出方法随测量模式的不同而不同。

| Measurement pattern | Graph type | X－axis | Y－axis | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical | Fig.1 | 距离 | 硬度 |  |
| Horizontal | Fig.1 | 距离 | 硬度 |  |
| Random A | Fig.1 | 距离 | 硬度 |  |
| Random B | Fig.1 | 距离 | 硬度 |  |
| Matrix | Fig.2 | X坐标 | Y坐标 | 平面模式宽度： 间隔 |
| Matrix（Automatic） | Fig.2 | X坐标 | Y坐标 | 平面模式宽度： 间隔 |
| Trace（Automatic） | Fig.1 | 数据序号 | 硬度 |  |